СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Блок-схема современного гамма - спектрометра

  - Предусилитель

  - Блок высокого напряжения

  - Усилитель

  - Аналого-цифровой преобразователь

  - Система визуализации спектра

  - Защита

2. Назначение блоков спектрометра

3. Назначение спектрометра

4. Устройство и работа гамма - спектрометра РКГ – 01 «Алиот»

5. Технические данные

6. Меры безопасности при работе на спектрометре

7. Порядок работы на спектрометре

7.1 Измерение фона

7.2 Подготовка проб

7.3 Проведение измерения

8. Техническое обслуживание

9. Правила хранения

10. Транспортировка

11. Принцип идентификации радионуклидов по энергии

12. Спектрометрическое определение цезия – 137 в пробах

Выводы

Список используемых источников

ВВЕДЕНИЕ

РАДИОМЕТРИЯ (от лат. гadio - излучаю и греч. metreo - измеряю), регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Основана на различных эффектах взаимодействия излучения с веществом.

Радиометрические приборы состоят из детекторов, в которых происходит преобразование энергии излучения в электрическую или др. сигнал регистрирующих устройств. Детекторы могут быть ионизационными, сцинтилляционными, трековыми и др. (в зависимости от того, на каком из эффектов основано их действие). По агрегатному состоянию рабочего тела различают газонаполненные, жидкостные, твердотельные детекторы; по типу регистрируемого излучения - детекторы α – частиц, β - частиц, γ - квантов, нейтронов. Важная характеристика детектора - его эффективность, т.е. вероятность регистрации частиц или квантов, попадающих в чувствительный объем детектора. При регистрации у - квантов она может составлять от долей процента до 100% для сцинтилляционных детекторов с неорганическими сцинтилляторами достаточно больших размеров. Для α -частиц и высокоэнергетических β - частиц эффективность большинства современных детекторов близка к 100%. Выбор детектора для регистрации радиоактивных излучений производят на основе критерия качества (КК) (коэффициент качества критерия надежности)

При регистрации γ - квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. Так, эффективность регистрации сцинтилляционными детекторами больших размеров с неорганическими сцинтилляторами может приближаться к 100%, но разрешающая способность их сравнительно низка (7-10%). В то же время современные полупроводниковые детекторы на основе Gе обладают гораздо лучшей разрешающей способностью, но эффективность их составляет обычно доли процента. Ведутся интенсивные поиски полупроводниковых материалов для более эффективной регистрации γ- излучения. Современные радиометрические приборы позволяют автоматически выполнять измерения сотен радиоактивных препаратов по заданной программе с обработкой результатов измерений с помощью ЭВМ. [6]

Цель курсовой работы: изучить устройство и принцип работы гамма - спектрометра РКГ – 01 «Алиот ».

1. БЛОК – СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ГАММА – СПЕКТРОМЕТРА

Спектрометр состоит из детектора, который служит для преобразования энергии гамма–квантов в электрический импульс предусилителя, усиливающего сигнал и служащего также для развязки детектора от всех остальных устройств, блока питания детектора и предусилителя, спектрометрического усилителя, формирующего сигнал нужной формы и защищающего последующие устройств от шумов малой амплитуды, отсекая их специальным дискриминатором, и аналогово–цифрового преобразователя (АЦП), измеряющего амплитуду каждого импульса и накапливающего информацию о них в памяти. Еще один блок (это может быть осциллограф или экран компьютера) служит для визуализации гистограмм пришедших импульсов. [3]

  - ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Предусилитель представляет из себя очень чувствительный усилитель с низким уровнем собственных шумов, расположенный обычно непосредственно в детекторе или рядом с ним, чтобы свести к минимуму электрические наводки в проводах. Обычно через предусилитель подается и высокое напряжение на детектор. Главная часть любого предусилителя – полевой транзистор, подключенный прямо к электродам детектора или ФЭУ. Сочетание большой чувствительности транзистора и высокого напряжения на детекторе делает его наиболее уязвимым местом всего спектрометра. Особенно это касается ППД. При скачкообразной подаче или снятии высокого напряжения на детектор полевой транзистор, как правило, выходит из строя. Вот почему снимать и подавать напряжение на детектор рекомендуется плавно, без скачков. [3]

1.2 БЛОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Практически во всех типах детекторов используется высокое напряжение (обычно от 500В до 4000В). Чтобы обеспечить плавную подачу высокого напряжения на детектор, в современных блоках высокого напряжения предусмотрен медленный рост напряжения до установленного на регуляторе. Обычно скорость роста напряжения составляет 50-100 В/с, то же относится и снятию напряжения. Большинство блоков снабжено защитой от перегрузок, а некоторые блоки высокого класса для ППД имеют аварийное отключение при повышении температуры охлаждаемого детектора до критической (при которой детектор под напряжением выходит из строя). Блоки высокого напряжения отличаются очень высокой стабильностью, т.к. это непосредственно влияет на энергетическое разрешение детектора.[3]

1.3 УСИЛИТЕЛЬ

Спектрометрический усилитель не является обязательным элементом спектрометрического комплекса. Его не используют, если предусилитель дает сигнал необходимой амплитуды и формы. Усилитель предназначен для подготовки сигнала с предусилителя к обработке АЦП.

Усилитель имеет несколько регулировок: усиления, постоянной времени, порога дискриминатора, компенсация нуля. Все регулировки , кроме порога дискриминатора, служат для управления формой и амплитудой импульса, дискриминатор же отсекает сигналы, амплитуды которых меньше установленного порога, т.к. убирает шум, облегчая работу АЦП и уменьшая загрузку спектрометра. Регулировка постоянной времени влияет на длительность, и, в какой-то мере, на амплитуду импульса. Еще одна важная регулировка – восстановление нуля (или основной линии). Регулировка восстановления основной линии позволяет сделать импульс почти симметричным, что является благоприятным фактором для АЦП.

1.4 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

АЦП – сложнейшая электронная система, преобразующая значение амплитуды импульса в цифровой код. АЦП имеет некоторое количество каналов или цифровых ячеек. Обычно число ячеек 1024, 4096 или 8192, т.е. кратно двум – 1024=210, 4096=212, 8192=213. Степень двойки означает разрядность АЦП. Говорят, что АЦП имеет 12 разрядов или 4096 каналов. Иногда используют обозначение 210=1К, 212=4К, 213=8К. Когда на вход АЦП приходит импульс напряжения, его амплитуда превращает в цифру, которая лежит в диапазоне от 0 до 1024 (в случае 10-ти разрядного АЦП) или то 0 до 4096 (в случае 12-ти разрядного) и т.д. После этого в канал с номером, равным этой цифре, добавляется единица. И так для всех импульсов. В итоге в канале АЦП набирается гистограмма амплитуд импульсов, которая является спектром гамма-излучения в цифровом виде. [3]

1.5 СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СПЕКТРА

Цифровой вид спектра не слишком удобен для работы, поскольку чаще всего требуется оперативная информация о виде спектра, т.е. его графической форме. Можно, конечно, считать значение каналов и построить на бумаге график – по оси Х – номер канала, по оси V – значение в канале, но, как правило, сейчас это делается автоматически на экране осциллографа или компьютера. Такой способ представления информации позволяет рассмотреть общий вид спектра, выделить его часть и рассмотреть в подробностях, изменить вертикальный и горизонтальный масштабы и т.д.

1.6 ЗАЩИТА

Как правило, детекторы гамма- излучений помещают в специальные контейнеры, которые называют защитой.[3]

2. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ СПЕКТРОМЕТРА

1.запись радиоактивного фона в долговременную память;

2. запись в оперативную память массы и объема пробы;

3. измерение скорости счета импульсов от пробы вещества;

4. математическая обработка информации, записанной в памяти прибора и поступающей с детекторного блока;

5. вывод на дисплей окончательных данных об удельной радиоактивности пробы по радионуклидам цезия и калия; [2]

3. НАЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРА

Радиометр предназначен для измерения удельной или объемной активности (УО, ОА) гамма - излучающих нуклидов в пробах пищевых продуктов. Основное назначение - санитарно - гигиенический контроль в стационарных условиях. Радиометр найдет широкое применение для измерения УА (ОА) гамма - излучающих нуклидов в пробах почв, донных отложений, продуктах растениеводства и животноводства в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Радиометр позволяет автоматически учитывать содержание в измеряемой пробе радионуклида калия-40 и свести его влияние на точность измерения к минимуму. Диапазон регистрируемого фотонного ионизирующего излучения ( ФИИ ), КЭВ ......50-3000.В качестве датчика в радиометре могут быть использованы блоки детектирования спектрометрические типов 6931-17, 6931 -20, БДЭГ2-22, БДЭГ2-23, БДЭГ-20Р - БДЭГ-20Р7. В настоящем радиометре использованы блоки детектирования на базе кристаллов йодистого натрия, активированного таллием с размерами, мм, 40x40. Радиометр предназначен для работы и закрытых сухих отапливаемых помещениях при нормальных климатических условиях. [4]

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГАММА - СПЕКТРОМЕТРА РКГ-01

Радиометр включает в себя электронный блок и детектор спектрометрический со свинцовой защитой. В основе работы блоков детектирования лежит принцип преобразования энергетических потерь гамма - квантов в чувствительном объеме сцинтилляционного детектора. Блоки детектирования спектрометрические типа БДЭГ преобразуют поглощенную в чувствительном объеме детектора энергию гамма - квантов ФИИ в электрические импульсы пропорциональной амплитуды. Блоки детектирования включают:

- узел включения фотоэлектронного умножителя (ФЗУ), обеспечивающий поддержание потенциалов определенной величины на электродах;

- узел предусилителя - зарядочувствительный двухкаскадныи усилитель, выполненный на операционном усилителе КР544УД2А, охваченный глубокой, отрицательной обратной связью, стабилизирующей параметры схемы, эмиттерный повторитель на выходе усилителя обеспечивает согласование с нагрузкой (кабель типа РК)

Питание блока детектирования осуществляется от блока питания электронного блока, на выходе блока детектирования формируются импульсы с амплитудой, пропорциональной энергии попадающих в детектор гамма - квантов. Анализ амплитудного распределения импульсов позволяет с определенной достоверностью судить об энергетическом распределении гамма - квантов, взаимодействующих с детектором, и однозначно определять активность радионуклидов в пробе. Радиометр - двухканальный. Один канал (цезия) настроен на энергию в диапазоне 150-900 КЭВ, второй (калия) на энергию в диапазоне 900- 1600 КЭВ. Исследования проб продуктов питания и других объектов из районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению позволили установить, что основной вклад в активность вносят радионуклиды цезия-134, цезия-137 и стронция - 90, присутствие природного радионуклида калия - 40 и значительный разброс его содержания в пробах затрудняет проведение анализа. Присутствие в пробах стронция-90 не сказывается на точности определения гамма - излучающих нуклидов, так как этот радионуклид - чистый бета-излучатель.

Высокие требования к спектрометрическому тракту, к усилителям и дискриминатору блока электронного обусловлены необходимостью выдачи стабильных показаний за время непрерывной работы и значительным временем измерения на верхнем пределе диапазона измерений (порядка 2000 с), они обеспечиваются системой обратной связи по физическому реперу-америцию- 241 (59, 537 КЭВ). Система обратной связи поддерживает на постоянном уровне амплитуду импульсов, соответствующих гамма - квантам, изменяя питающее ФЗУ высокое напряжение, стабилизируя тем самым энергетическое соотношение по цезиевому и калиевому каналам.

После выделения и разделения импульсов по каналам, они поступают в контроллер, входящий в состав блока электронного и обеспечивающий необходимые вычисления с учетом геометрии кристалла, спектрального распределения ФИИ, активности радионуклида калия-40 в пробе, веса пробы и времени экспозиции. Контроллер также обеспечивает обработку сигналов, поступающих от органов управления радиометра, и управляет элементами индикации. Текущее значение удельной активности смеси радионуклидов цезия-134 и цезия-137 в пробе и статистическая погрешность измерений отображаются на цифровом индикаторе в основных единицах БК/кг. [5]

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерения удельной активности БК / кг (КИ / кг) ..... 18,5 -37ООО (5 + 10-10 -1 + 10-6 ). Основная относительная погрешность в диапазоне измерений, % не более .. ...35. Дополнительная погрешность, вносимая радионуклидом К- 40, %, не более ....15. Коэффициент преобразования .... 0,03.

Результат измерений может быть представлен в единицах:

- ОА... БК/л или КИ/л;

- У А ... БК/КГ или КИ/кг;

В радиометре предусмотрены:

- V выдача звукового сигнала при времени измерения 300 С;

- автоматическое прекращение измерения при достижении статистической погрешности, %, 15 с выдачей звукового сигнала;

Время непрерывной работы радиометра не менее 24 ч, нестабильность показаний радиометра за 24 часа непрерывной работы, %, не более ..... 5. Время установления рабочего режима радиометра, мин, не более .... 30. Мощность, потребляемая радиометром от сети переменного тока, Вт, не более .... 60. Объем измеряемой пробы выбирается из ряда, литр, - 1,0; 0,5; 0,1. Питание радиометра от электросети - 220В - 10%, - 15%, 50 Гц. Наработка на отказ, ч, - 5000. Срок службы - 8 лет. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 18 мес. Гарантийный срок хранения со дня приёмки ОТК – 6 мес. [5]

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СПЕКТРОМЕТРЕ

Для работы с радиометром необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и комплектом конструкторской документации, поставляемой с радиометром.

Организация работ по обеспеченно электробезопасности при эксплуатации радиометра должна соответствовать требованиям, изложенным в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Все работы по эксплуатации и техническому обслуживанию радиометра должны проводиться в соответствии с требованиями «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/80) и «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-76/87).

Лица, работающие с радиометром, должны иметь квалификационную группу по эксплуатации электроустановок не ниже 3. В соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ» (ПБТРВ-73) транспортирование радиометра осуществляется на условиях для грузов, не опасных в радиационном отношении, активность входящего в комплект поставки радиометра гамма - источника не превышает 3.7* 103 Бк. Мощность дозы излучения на поверхности упаковки не превышает 0,3 МБЭР/ч. [5]

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ НА СПЕКТРОМЕТРЕ

К работе с радиометром допускаются лица, имеющие квалификационную группу по эксплуатации электроустановок не ниже 3 и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Измерения фона начинаем после установления рабочего режима радиометра.

Кроме цифрового 12 - разрядного индикатора на передней панели расположены кнопочные переключатели и светодиодные индикаторы

- пуск - разрешение начала измерений;

- стоп - прекращение текущего измерения;

- объем - ввод в радиометр сведений об объеме измеряемой пробы;

- един.изм. - ввод в радиометр требования оператора о единицах измерения, в которых необходимо выдать информацию об УА (ОА) исследуемой пробы;

- О...9 - наборное поле для ввода десятичных цифр;

- В - ввод признака веса пробы в радиометр;

- ф - клавиша, обеспечивающая вывод на индикацию активности пробы в калиевом канале;

Сетевой кабель подключаем к электронному блоку посредством разъема, имеющего гравировку 220 В 50 Гц , расположенного под тумблером "сеть". Рядом расположен сетевой предохранитель кнопка "сброс" и тумблер "откл.ос". Кнопка "сброс" позволяет вывести контроллер из состояния "зависания" и может быть использована для повторного измерения фона. С правой стороны на задней панели расположены два разъема, к которым подключается блок детектирования.

7.1 ИЗМЕРЕНИЕ ФОНА

После включения радиометра производим измерение фона гамма-излучения. При этом в блоке:

- слева - скорость счета фонового излучения;

- справа - статистическая погрешность измерений,

- оба показания относятся к цезиевому каналу.

Измерение фона одновременно осуществляется и в калиевом канале, но на индикацию не выводятся. Для уменьшения основной погрешности измерение фона проводим с сосудом Маринелли, заполненным "чистым" веществом того же удельного веса и объема, что и проба, которую необходимо исследовать, например, в случае измерения активности водных растворов, измерение фона лучше проводить с дистиллированной водой. Измерение фона заканчиваем либо по достижении заданной (записанной в памяти) точности, либо путем нажатия клавиши "стоп". Значения скоростей счета в калиевом и цезиевом каналах запоминаются в памяти контроллера и используются при расчетах активности проб. После запоминания фона контроллер производит разблокировку всех органов управления. Для повторного измерения фона необходимо предварительно нажимаем на кнопку "сброс", находящуюся на задней панели прибора. [5]

7.2 ПОДГОТОВКА ПРОБ

В зависимости от объема пробы выбираем нужный сосуд. Если вещества пробы достаточно, то заполняем сосуд Маринелли объемом 1 л. На сосуде имеется линия уровня 1 л. для определения УА предварительно взвешиваем пробы. Если объем пробы ограничен, то в мерный сосуд помещаем 0,5 литра вещества, а затем его переливаем в сосуд Маринелли пробу взвешиваем и помещаем в защиту. Для исследования пробы объемом 0,1 л можно использовать пластмассовую коробку от зубного порошка. Нажимаем на клавишу "объем" и добиваемся свечения индикаторного диода, соответствующего объему установленной для измерения пробы. При измерении ОА с помощью наборного поля вводим число, соответствующее объему пробы в миллилитрах, и нажимаем клавишу "В", при записи вводимого объема раздается характерный сигнал. При измерении УА вводим с клавиатуры число, равное чистому весу пробы в граммах, контролируя его по цифровому индикатору. В случае ошибочного ввода можно повторить набор веса после нажатия клавиши «в». [5]

7.3 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Начинаем измерение ОА (УА) путем нажатия клавиши "пуск", на индикаторе слева появляются изменяющиеся значения активности радионуклидов цезия в пробе в единицах Бк/л (Бк/кг), а справа - абсолютное значение статистической погрешности в тех же единицах измерения.

Измерение заканчиваем либо автоматически при достижении заданной погрешности, либо путем нажатия кнопки "стоп". При этом предусмотрена выдача звукового сигнала. После прекращения измерения пробы считываем показания с цифрового индикатора, нажав клавишу "един, изм.", получаем результат измерения в Ки/л, (Ки/кг) и значение статистической' погрешности в %. Если дальнейшие пробы измеряем в той же геометрии, то в защиту устанавливаем сосуд Маринелли, с новой пробой, вводим в радиометр вес пробы и нажимаем клавишу «пуск».

Внимание! Постоянно проверяем положение блока детектирования в защите: зазор между блоком детектирования и сосудом должен быть минимальным, увеличение его может привести к существенному изменению коэффициента преобразования и увеличений погрешности измерений.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно после окончания измерений протираем защиту от пыли и контролируем время измерения фона. Значительное изменение времени измерения фона до одинаковой величины статистической погрешности, свидетельствует о загрязнении защиты радионуклидами и необходимости проведения ее дезактивации. Защита, блок детектирования, кабель допускают дезактивацию раствором на основе сульфанола или другого синтетического моющего средства (новость, лотос и др.) с концентрацией 1 г/л. Электронный блок протирают влажной тряпкой, смоченной раствором, содержащим 100 мг/л сульфанола СФ-ЗК с последующим вытиранием сухой тряпкой.

После измерения проб с активностью более 200 Кбк/л сосуды Маринелли необходимо выдержать 1О-2О часов с водным раствором сульфанола СФ-ЗК с концентрацией 100 мг/л и с добавлением 2-3 г лимонной кислоты, а затем промываем обычный способом.

Не реже одного раза в месяц необходимо производить полный осмотр всех составных частей радиометра, проверять целостность кабелей, лакокрасочных и защитных покрытий, удалять грязь и продукты коррозии. Стальные поверхности протирать техническим вазелином ОСТ 38.1.56-74, оксидированные поверхности - смазкой ПВК (пушечной) ГОСТ 19 537-83. [5]

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До введения в эксплуатацию средства измерения следует хранить на складах в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С к относительной влажности 30 %. Хранить радиометр без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности 80 %. Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в помещениях, где храниться радиометры, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150. Расстояние между стенами складов и хранилищ и радиометрами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами складов и хранилищ и радиометрами должно быть не менее 0,5 м. [5]

10. ТРАНСПОРТИРОВКА

Конструкция радиометра обеспечивает возможность его транспортирования любым видом транспорта.

Упакованные средства измерения должны быть закреплены в транспортных средствах, размещение и крепление в транспортных средствах упакованных радиометров должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность их ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Укладывать упакованные радиометры в штабели следует в соответствия с правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных технических перегрузках.

Транспортировка допускается при температуре окружающего воздуха от минус 15 до плюс 40°С. При погрузке и выгрузке ящиков с радиометрами должны быть соблюдены требования надписей на таре. [5]

11. ПРИНЦИП ИДЕНТИФИКАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ПО ЭНЕРГИИ

Гамма-излучение наблюдается у ряда α- и β - радионуклидов и сопровождает эти распады. Сущность γ - излучения заключается в том, что при распаде ряда радионуклидов не сразу образуются стабильные дочерние ядра. Вначале они имеют избыточную энергию, называются метастабильными и существуют очень короткий промежуток времени, исчисляемый миллионными долями секунды. Переход из метастабильного состояния в стационарное или квазистационарное сопровождается выбросом γ - квантов. Особенность этого перехода заключается в том, что распады каждого радионуклида по выше описанной схеме сопровождаются излучением γ -квантов строго определенной энергии .Это явление используется для идентификации гамма - излучающих радионуклидов. Для этих целей используются детекторы ионизирующих излучений с высокой энергетической и временной разрешающей способностью. В профессиональной аппаратуре находят применение сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Из этих двух типов детекторов чаще применяют сцинтилляционные детекторы, так как для работы полупроводниковых детекторов необходимы низкие температуры, которые получают при помощи жидкого азота. [4]

12. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ - 137 В ПРОБАХ

Процесс опознания γ - квантов заключается в том, что энергия гамма - квантов каждого радионуклида строго определенная. Например, у радионуклида 137Сs Еγ= 0,661 МэВ, у 40К Еγ =1,46 МэВ. При попадании γ - квантов Сs на сцинтиллятор сцинтилляционного детектора на его выходе возникает импульс напряжения определенной величины. Если же на сцинтиллятор попадает γ - квант калия-40, то величина импульса напряжения на выходе сцинтилляционного счетчика возрастает пропорционально энергии его γ - кванта. [1]

ВЫВОДЫ

1. Блок – схема современного гамма – спектрометра состоит из составляющих частей: предусилителя, блока высокого напряжения, усилителя, аналого- цифрового преобразователя, системы визуализации спектра и защиты.

2. Гамма - спектрометр РКГ- 01 «Алиот» является универсальным радиометрическим прибором, регистрирующим излучения, испускаемых ядрами радионуклидов. Он позволяет автоматически учитывать содержание в измеряемой пробе радионуклида калия - 40 и свести его влияние на точность измерения к минимуму .

3. РКГ - 01 предназначен для измерения удельной или объемной активности гамма - излучающих нуклидов в пробах пищевых продуктов. Помимо этого данный спектрометр нашел свое применение в таких отраслях сельского хозяйства как почвоведение (измерение удельной и объемной активности излучающих нуклидов в пробах почв, донных отложений), растениеводство, животноводство. Особенно актуальна его работа в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС.

4. Спектрометр довольно прост в управлении.

5. Преимущество гамма - спектрометра РКГ- 01 «Алиот» - измерение активности от 18 Бк/кг, что позволяет проверять все продукты, за исключением питьевой воды (недостаток).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Сидоренко В.В, Кузнецов Ю.А., Оводенко А.А.: Детекторы ионизирующих излучений. Справочник, Л.; 1984

2.Затрудина Р.Ш. Атомная и ядерная физика: физический практикум по курсу «Физические основы квантовой электроники»; В 2 ч. Ч 1 – Волглград: Изд-во ВолГу 2001, 52с.

3.Анри. Научно – информационный бюллетень №2- М.: ГП «ВНИИФТРИ», 1994г.

4.Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матрусевич Е.С., «Основы экспериментальных методов ядерной физики» Москва Энергоатомиздат, 1985г.

5. Технический паспорт РКГ – 01 «Алиот»